## Лист1
Приложение №1
к объявлению №47 от 17.04.2024г
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
1 | Реагент для кол-го определения аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD65 Ab) | Иммуноферментный анализ (ELISA/ ИФА) для количественного определения аутоантител к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD65 Ab) в человеческой сыворотке.Реагенты GAD65 Ab - 96 тестов/упк, арт. 3507 для диагностики на анализаторе AKLIDES. | наб | 1 | 155364 | 155364
2 | Реагент для определения антител IgG к островково клеточным аутоантителам (ICA) | Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для определения антител IgG к островково клеточным аутоантителам (ICA) в сыворотке крови человека, Реагенты ICA - 96 тестов/упк, арт. 4129 для диагностики на анализаторе AKLIDES | наб | 1 | 183459 | 183459
3 | Кассета Альбумин иммунотурбидиметрический ALBT | Кассета Альбумин в моче (ALBT2) на 100 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения человеческого альбумина в сыворотке, плазме, моче и СМЖ. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИСa) буфер: 50 ммоль/л, pH 8.0; ПЭГ: ≥ 4.2 %; ЭДТА: 2 ммоль/л; консервант R2 Поликлональные анти-человеческие антитела альбумина (овцы): разного титра; ТРИСa) буфер: 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант SR Реагент для проверки избытка антигена Альбумин в разбавленной сыворотке (человека); фосфатный буфер: 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант a) ТРИС = Трис(гидроксиметил)-аминометан R1 находится в позиции A, R2 - в позиции B, а SR - в позиции C. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 12 недель. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по шести точкам с автоматическим разведением, частота калибровки - после смены лота. Нижний предел обнаружения теста 18 мг/л (0.274 мкмоль/л или 1.8 мг/дл). Воспроизводимость теста - не более 0,9 %. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016. арт. 4469658190 | кассета | 1 | 19800 | 19800
4 | Кассета Липаза колориметрическая LIPC | Назначение Тест для in vitro диагностики, предназначенный для количественного определения катализирующей активности липазы (EC 3.1.1.3; триацилглицерол ацил гидролаза) в человеческой сыворотке и плазме на системах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 BICINa) буфер: 50 ммоль/л, pH 8.0; колипаза (поджелудочная железа свиньи): ≥ 0.9 мг/л; Na дезоксихолат: 1.6 ммоль/л; хлорид кальция: 10 ммоль/л; детергент; консервант SR Тартрат буфер: 10 ммоль/л, pH 4.16;эфир 1,2 O дилаурил ракглицеро 3 глутаровой кислоты (6 метилрезоруфин): 0.27 ммоль/л; тауродезоксихолат: 8.8 ммоль/л; детергент; консервант. Готов к применению Хранение и стабильность Срок годности при 2 8 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c Система COBAS INTEGRA 400 plus При использовании на борту анализатора при 10 15 °C 4 недели. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016. арт.3029590322 | кассета | 1 | 41250 | 41250
5 | Кальпротектин | Экспресс-тест для иммунохроматографического анализа | наб | 5 | 83000 | 415000
Всего 5 лотов на общую сумму: | [5 empty] | 814873