«Утверждаю»

Первый заместитель

председателя правления

_________________Кадырова Е.А.

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оксигенаторы | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой. Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. | шт. | 10 | 1 140 000,00 | 11 400 000,00 |
| Итого: 1 лота на сумму 11 400 000,00 тг |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ОГЗ                                                                                                Рахимова Л.З.