## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №76
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Инструмент лапор для аппарата LigaSure | Инструмент электрохирургический. Лигированние/рассечение, Длина электрода 16,5мм, общая длина инструмента 18,8см, изгиб браншей 28 градусов, контурированные концы для тупой диссекции.Ручное или педальное управление. | шт | 5 | 410000 | 2050000
2 | Инструмент лапороскопический для аппарата LigaSure™ тупоконечный, диам. 5 мм,длина 37 см, | Инструмент лапороскопический тупоконечный, диам. 5 мм,длина 37 см. Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. | шт | 15 | 410000 | 6150000
3 | Инструмент лапароскопический для аппарата (однораз) LigaSureMaryland 5мм-37см | Инструмент лапороскопический тупоконечный, диам. 5 мм,длина 37 см. Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. | шт | 15 | 460000 | 6900000
4 | Инструмент лапароскопический для аппарата (однораз) LigaSure | Инструмент лапороскопически. Лигирование/рассечение, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. | шт | 6 | 410000 | 2460000
5 | Видеоуретероскоп одноразовый Uscope вариант исполнения Видеоуретероскоп одноразовый | Видеоуретероскоп одноразовый оснащается компактным цифровым видеопроцессором для подключения к любым мониторам. Расположенный на дистальном конце датчик визуализации CMOS имеет рабочее расстояние 2-50мм, что обеспечивает глубину поля зрения. Блоголоря тонкому дистальному концу диаметром 7,7 F и внешнему диаметру 9,5F | шт | 4 | 820000 | 3280000
6 | Аппликатор с гибким наконечником, с отсосом 6мм, длина 65см | Аппликатор с гибким наконечником,с отсосом 6мм, длина65см (уп 5штук) для хирургии печени.Гидрохирургия. Водяная струя разделяет разные виды тканей, имеющие различную эластичность и прочность . | шт | 3 | 583899 | 1751697
7 | Инструмент для аппаратаTHUNDERBEAT фронтальная рукоятка | инструмент для аппарата THUNDERBEAT 5мм,35см фронтальная рукоятка | шт | 12 | 350000 | 4200000
8 | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю для аппарата "Гармоник" : | Инструменты и насадки к ультразвуковому скальпелю для аппарата "Гармоник" : Ножницы ACE ( с технологией адаптации к тканям для лапароскопических и открытых операций, 5 мм, 9см,17см, 36 см) | шт | 15 | 418000 | 6270000
9 | Принадлежности для насоса к ERBE | Насос (для однократного применения), поставляются стерильными в упаковках по 5 штук.Принадлежности для насоса к ERBE. Стерильный одноразовый двухпоршеневый насос | шт | 5 | 47600 | 238000
10 | Система аспирации и ирригации для ультразвукового аппарата санока | система аспирации и ирригации для ультразвукового аппарата санока |  | 50 | 25000 | 1250000
11 | Система наружного дренажа и мониторинга | Система наружного дренажа и мониторинга .Применяется в тех случаях, когда возникает необходимость снизить повышенное внутрижелудочковое давление, при выборе дренажной системы для лечения гидроцефалии, при замене инфицированного шунта, для дренирования кист, субдиральных гигром(опухолей) вентрикулярный катетер ,рентгеноконтрастный силиконовый. | шт | 3 | 145170 | 435510
12 | Эндоскопический герниостеплер | Эндоскопический герниостеплер исползуется для соединения тканей, или прикркпления сетки к тканям.Материал скобок - титан, свойства материала скобок нерассасывающийся. | шт | 6 | 108000 | 648000
13 | Дрель для кости нейро | Диаметр от 9 до 12 мм, является комплектующим к основной консоли хирургического силового оборудования, предназначен для формирования отверстия на костях черепа во время краниотомии и других операциях на костях черепа. Насаживается на наконечник перфоратора, цилиндрической формы. В центре имеет шарик-фиксатор для предотвращения смещений отдельных деталей сверла. Он может непрерывно вращаться, когда наружный корпус находится на месте, был разработан с функцией мгновенной остановки при проникновении для безопасности хирургии. Сверление ≥150 оборотов/мин, Шум при нагрузке ≤75 dB, | шт | 6 | 14000 | 84000
14 | Протез сосуд.линейный №26-28 с браншами | Протез сосуд.линейный №26-28 с браншами | шт | 4 | 745000 | 2980000
15 | Протез сосудистый Д-24-30мм.дл 15,30см | Протез сосудистый Д-24-30мм.дл 15,30см | шт | 32 | 150000 | 4800000
16 | Политетрафторэтиленовая прокладка для нейроваскулярной декомпресии овальной формой | Прокладки из ПТФЭ 6*3,изготовливается овальной формой с перфорацией для игл. стерильные ,в упаковке 10шт | шт | 20 | 225000 | 4500000
17 | Тесьма хирургическая ширина 5мм | тесьма хирургическая стерильная ширина 5мм 50см. Для поддержания различных органов, кровеносных сосудов, сухожилий и пр. предлагаем лавсановую плетёную тесьму в различных вариантах исполнения. | шт | 500 | 200 | 100000
18 | Прокладка фторопластовая 10х10,толщина 0,1мм | Прокладка фторопластовая 10х10,толщина 0,1мм | шт | 10 | 88405 | 884050
19 | Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном | Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном Masters с синусом Валсальва 23/24, 25/28, 27/30, 29/30. с выжигателем в комплекте. | шт | 3 | 1000000 | 3000000
[5 empty] | ИТОГО: | 51981257