Лот № 1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Микроскоп лабораторный медицинский в комплекте |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) | Сумма в тенге |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Микроскоп лабораторный медицинский в комплекте | Методы исследования Проходящий свет Методы контрастирования Светлое поле Штатив микроскопа Прямого типа Осветительная система Встроенная в основание штатива Обеспечение принципа Келера Осветитель проходящего света Галогенная лампа мощностью 30 Вт светодиодный осветитель LED с цветовой температурой 3200К Жёстко закреплённая полевая диафрагма Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и светодиодный модуль мощностью 6 Вт Замена ламп без наклона или переворачивания штатива Источник питания Выносной, стабилизированный к перепадам напряжения в сети Плавный регулятор мощности Менеджер света Светодиодный Расположение – по обеим сторонам микроскопа Оперативный контроль уровня освещенности в плоскости предмета (5 градаций индикации освещённости) Механический предметный стол Ручки препаратоводителя – коаксиальные Расположение препаратоводителя – справа Размер стола 140х135 мм Поверхность с керамическим или твердосплавным покрытием, стойким к чистке и реактивам Препаратодержатель Механизм фокусировки Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки расположенные с обеих сторон штатива, одна из ручек точной фокусировки - плоская Винт регулировки усилия фокусировочного механизма, расположенный коаксиально с фокусировочными рукоятками Парфокальное расстояние всех объективов От ≥33 до ≤45 мм Тип оптической коррекции всех объективов Планахроматический или планапохроматический Объективы для исследований в проходящем свете Увеличение 4х, числовая апертура 0.10, рабочее расстояние 12.0 мм Увеличение 10х, числовая апертура 0.25, рабочее расстояние 4.3 мм Увеличение 40х, числовая апертура 0.65, рабочее расстояние 0.61 мм Увеличение 100х, числовая апертура 1.25, рабочее расстояние 0.21 мм Объектив масляной иммерсии. В комплекте с иммерсионным маслом соответствующим ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C) в маслёнке-капельнице объемом 5 мл. Револьверное устройство для установки и смены объективов Установка 4 объективов Развёрнуто от пользователя Объективы должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения Конденсор Числовая апертура - 0.9/1.25 Наличие центрировочных потайных винтов Регулируемая апертурная диафрагма Промежуточный тубус со светодиодным (LED) флуоресцентным осветителем отражённого света - возможность доукомплектации Бинокулярная насадка Угол наклона окулярных трубок 30º Поле зрения 20 мм Изменение высоты взора путём разворачивания окулярных трубок вверх с помощью механизма раздвижки по глазной базе Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне от ≤48 до ≥75 мм Окуляры Увеличение 10х Линейное поле 18 мм Возможность работы в очках и без них Диоптрийная коррекция Окуляры зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения (количество - 2 штуки) Пылезащитный чехол Антигрибковое покрытие оптики Способность выдерживать высокие механические нагрузки при длительном постоянном использовании, наличие переносной ручки для обеспечения удобства и максимальной надежности переноски микроскопа и устойчивость к опрокидыванию |  | 1 шт | 1 417 000,00 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрические характеристики: напряжение / частота от 100 до 240 В / 50-60 Гц |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP адрес конечного потребителя согласно условиям договора |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации согласно условиям договора |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |