## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению №107
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Катетер ангиографический | Катетер диагностический. Материал катетера: наружный слой – нейлон с полиуретаном, средний слой – двойная оплетка из нержавеющей стали на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см, внутренний слой – нейлон с полиуретаном. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,03 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | шт | 500 | 10500 | 5250000
2 | Игла стерильная для пересева субкультур Subculture units (Thermo fisher scientific) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) | упк | 1 | 185200 | 185200
3 | Интракраниальный двухпросветный баллон | Балонный катетер для расширения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии.Внутренний диаметр 0,0165 "; Полезная длина 150 см; Различные диаметры баллонов (1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 мм);-Длина баллона 8 мм; Гибкий кончик длиной 10мм с рентгенконтрастным маркером обеспечивает легкий атравматический доступ; Двойное гидрофильное покрытие; Нежная и эффективная дилатация стеноза;-Совместим с проводником ≤0.014"; Возможность доставки стента через баллонный катетер. | шт | 10 | 450000 | 4500000
9935200