## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №133
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Игла двусторонняя 21Gх1'' ("VACUETTE" VISIO PLUS" с камерой визуализации, зеленая). Игла двухсторонняя 0,8х25 мм с камерой визуализации, цвет зеленый | Материал иглы - нержавеющая сталь - Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке - Силиконизированное покрытие иглы - Наличие двух футляров с четырьмя продольными ребрами на каждом - Футляры иглы должны быть снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование - Необходимо наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке - Игла не должна иметь "окон" и разрывов в металле; - Наличие прозрачной камеры в муфте иглы, обеспечивающей слежение за током крови - Визуализация путем заполнения кровью пространства в муфте - Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену - Требуется наличие резьбы для ввинчивания иглы в иглодержатель - Требуется наличие точки на муфте иглы для корректного ориентирования заточки иглы по отношению к вене пациента - Упаковка не более - 100 штук в коробке - Размер иглы не более и не менее 0.8х25 мм / 21Gх1 дюйм, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета | шт | 9900 | 82.72 | 818928
2 | Двухпедальный переключатель электрохирургическому блоку THUNDERBEAT ESG-400 | Двухпедальный переключатель электрохирургическому блоку THUNDERBEAT ESG-400 Размеры-347 x 65 x 186 мм Вес 1,9 кг Длина соединительного кабеля 4 м. Максимальное напряжение 25 В пер. тока/60 В пост. Тока. Максимальный электрический ток -1 А .Класс защиты согласно МЭК 60529- IPX8 | шт | 1 | 250000 | 250000
[5 empty] | ИТОГО: | 1068928